附件1.

江阴市第四人民医院采购项目需求

一、采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理系统 | 详见下文 | 1 | 台 | 4.9 | 4.9 |
| 2 | 电子宫腔镜成像系统 | 详见下文 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 生殖道分泌物检测仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 3 | 3 |

- 技术要求：

- 电子内窥镜图像处理系统

电子内窥镜图像处理器系统(电子胆道镜系统)包括：电子内窥镜图像处理器、一次性使用电子胆道镜成像导管、一次性使用取石网篮及对应增配设备器械。核心产品由同一企业生产并配套供应。

- 图像处理部分应具有下列功能：

1.1. 本品及增配设备器械均为独立注册或单独供应，增配设备器械与拟采购主机可互换且兼容。

1.2. 产品必须满足国家规定的相关认证，如FDA、MDR注册证， ISO13485、MDSAP等质量体系认证。

1.3. 自带存储功能：可存储标清图片与视频并使用USB导出。

1.4. 主机需具备图像白平衡功能，防止画面色彩失真。

1.5. 主机需具备图像冻结、回放、放大功能：冻结当前画面，便于观察与保存。

1.6. 主机需具有自动增益控制处理图像功能、拍照和录像功能。

1.7. 主机输出模式：不少于HDMI、DVI、VGA三种模式。

1.8. LED光源需与一次性使用电子胆道镜成像导管一体化设计，以免光亮衰减。

1.9. 光源需具备独立开关，且亮度可调节：多档亮度调节，根据需要选择不同亮度。

- 配置要求：

2.1. 医用电子内窥镜图像处理器1台，机械按键面板，非触摸屏。

2.2. 不少于21英寸医用显示器1台。

2.3. 连接数据线2根（包含1根备用）等。

- 配套一次性使用电子胆道成像导管及医用显示器要求：

  - 一次性使用电子胆道成像导管必须具备粗细两种规格（5mm、3mm），以满足不同内径的胆道进镜。

  - 成像导管摄像头分辨率不少于16万像素，视场角不小于120°，景深0.5-120mm。

  - 成像导管后续分辨率等参数技术升级时，必须与现有主机相兼容匹配。

  - 成像导管手柄不小于2方向调节导管尖端方向。

  - 成像导管手柄配备按钮需能实现白平衡、图像冻结、视频录制等功能。

  - 成像导管需具备通水管道，且可进入配套使用的一次性取石网篮或其他兼容设备，或光纤等。

  - 医用显示器屏幕尺寸不少于21寸，分辨率不低于1920*1080，屏幕比例为16:9。

  - 显示器视角不低于（水平*垂直）：178×178，亮度不低于（cd/m²）：250±10%，对比度1000:1。

  - 显示器输入接口需具备以下几种：HDMI、S-Video、Video、DVI和VGA。

3.10.显示器需具备固定支架接口，方便固定，且能方便俯仰角度调节，便于观看。

- 电子宫腔镜成像系统

数码电子宫腔镜系统包括：医用内窥镜图像处理器、一次性使用电子宫腔成像导管或一次性电子宫腔镜、一次性使用内窥镜用钳及对应增配设备器械。

核心产品由同一企业生产并配套供应。

- 医用内窥镜图像处理器：

1.1. 本品及增配设备器械均为独立注册或单独供应，增配设备器械与本院现有产品可互换且兼容；

1.2. 可接入医院PACS系统或定制接入HIS系统；

★1.3. 已获包括但不限于FDA、MDR注册证，通过包括但不限于ISO13485、MDSAP等质量体系认证；

1.4. 自带存储功能：可存储标清图片与视频并使用USB导出；

1.5. 图像冻结功能：实时冻结当前画面，便于观察与保存；

1.6. 输出模式：不少于CVBS、HDMI、DVI、VGA四种模式；

1.7. 具有自动增益控制处理图像功能、白平衡功能、拍照和录像功能；

1.8. 亮度调节：多档亮度调节，根据需要选择不同亮度；

1.9. 医用级CMOS摄像头，可外接医院监视器，支持医用芯片OVM6946芯片解码功能；

1.10. 支持热拔插功能。

- 配置要求

2.1. 医用内窥镜图像处理器1台，机械按键面板，非触摸屏；

2.2. 医用灌注泵1台；

2.3. 医用影像归档和通信系统软件1套；

2.4. 医用台车1台；

2.5．不少于22英寸医用显示器1台；

2.6. U盘、脚踏、HDMI二分器、HDMI数据线等。

3.配套一次性使用电子宫腔成像导管或一次性电子宫腔镜要求：

3.1. 直管型和前端16度弯角型硬镜且均配置器械通道，最佳钳径比超过50%；

3.2. 器械通道可通过3FR，5FR，6FR，7FR，8FR，9FR

★3.3. 插入管外径3.6mm、4.0mm、5.0mm、5.5mm多种规格，可在非麻醉和局麻情况下使用，也可免麻醉和扩宫，4.0mm或以下更佳；

3.4. 枪式握持手柄，独立的双进水通道和出水通道；

3.5. 视向角大于0°，不小于15°更佳；

3.6. 视场角约90°-120°；

3.7. 后端配置旋转按钮，带动插入管旋转左右各180°，画面水平下扩大术野；

3.8. 已获包括但不限于FDA、MDR注册证，通过包括但不限于ISO13485、MDSAP等质量体系认证；

3.9. 符合《医疗器械标准回收程序》，获欧洲 WEEE 认证更优；

★3.10. CMOS前置技术，医用级OVM6946功能芯片，不少于16万像素；

3.11. 插入管有效工作长度约230-250mm。

- 生殖道分泌物检测仪

1. 工作原理：有形成分检测应用人工智能机器视觉技术，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计数；干化学检测通过比色分析法自动判读检测结果。

★2. 检测项目：

2.1干化学项目：包括pH值、过氧化氢、乳酸、氧化酶、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、凝固酶，支持4-11项检测，可根据临床需要选择组合。

2.2有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。

3. 一体化：在一台仪器上可同时进行白带干化学和有形成分检测，更节省实验室空间，一次进样即可完成干化学及有形成分检测，避免取样误差，结果更准确。

4. 多功能：一机多用，可选择多种检测模式：干化学模式/ 有形成分分析模式/ 干化学+有形成分模式。

5. 送样装置：轨道式送样，一次性可批处理60个标本。

★6. 检测卡装载：采用“子弹夹”式试纸条存放盒，即插即用，无需人工加纸，保证纸条储存质量并避免加纸过程可能导致的污染。

7. 报告方式：可综合报告干化学及有形成分检测结果，提供高低倍镜下实景图，图文并茂。

8. 检测速度：≥120标本/小时，并发出综合报告。

9. 滴虫视频：可提供滴虫动态视频，便于观察，提高检出率。

★10. 质量控制：具备通过CFDA认证的阴道炎联检及有形成分检测质控品，保证检验质量（提供相关注册证）。

- 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。

- 配置电脑、显示器、打印机、操作软件一套并负责与我院LIS、HIS系统对接。

- 备注：

1、参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥一年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、交货时间及付款方式：

卖方应在签订合同30个自然日内将货物交到买房指定地点，买房应在货物验收合格后三个月内支付90%货款，余款十二个月后一次付清（具体以合同为准）。

八、评审方法：综合评分法（评分标准见下表）

| 评分项 | 序号 | 评分要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.价格 部分 （35分） | 1 | 报价 | 满足采购文件要求且报价最低的最终报价为评分基准价，其价格为满分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/响应单位报价）*35分，（如有配套耗材，耗材报价占20分，设备报价占15分） | 35 |
| 二.技术 部分 （60分） | 2.1 | 主要技术 指标响应 情况 | 根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行酌情打分，产品符合采购文件要求，无负偏离得45分，打“★”项参数有一项负偏离扣2分，非打“★”项参数有一项负偏离扣1分。有正偏离项时则由评委视正偏离程度与重要性每项酌情给1-2分，但最多不超过3分。 | 48 |
|  | 2.2 | 产品的品 牌质量评 价 | 根据所投产品的品牌知名度、市场占有率、信誉等情况综合评审：品牌知名度和市场占有率高、信誉好的得3分；品牌知名度和市场占有率中等、信誉较好的得2分；品牌知名度和市场占有率较低、信誉一般的得1分 | 3 |
|  | 2.3 | 产品的性 能质量评价 | 根据所投产品的结构（外形）合理性、操作便捷性、技术先进性、成熟稳定性等情况综合评审：合理、便捷、先进、成熟的得3分；较合理、较便捷、较先进的得2分；合理性、便捷性、先进性、成熟性一般的得1分。 | 3 |
|  | 2.4 | 培训方案 | 评标委员会根据供应商编制的售后培训方案进行横向比较打分： 1.培训计划有序合理、培训内容明确得3分； 2.培训计划基本有序合理、培训内容基本明确得2分； 3.培训计划混乱、合理性差、培训内容缺失严重得1分或不得分； 4.未编制售后培训方案的得0分。 | 3 |
|  | 2.5 | 免费保修 期限 | 提供原厂免费售后服务一年全保得1分；每延长一年原厂质保加1分，最多得3分。 | 3 |
| 三.商务 部分 （5分） | 3.1 | 综合实力 | 根据响应单位的公司信用等级、资质证书、荣誉、获奖、银行资信等情况进行横向比较打分，最高得2分。 | 2 |
|  | 3.2 | 业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目同类产品的销售业绩的，有一个得1分，最高得3分。（需提供合同扫描件） | 3 |
| 合计 |  |  |  | 100 |